{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,5],[8,5,9,5],[36,0,36,5]]}
["第三污水处理厂化验室操作台、试剂柜等清单明细"]
["序号","名称","规格型号","单位","数量","备注"]
[null,"药品室"]
[1,"药品柜","900*450*1800","台",5,"PP材质，1、柜体：采用8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n2、门面板：采用8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n3、层板：采用8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n4、背板：采用7.8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n5、铰链：采用PP材质\n6、拉手：采用PP材质"]
[null,"危化品暂存室"]
[2,"危化品柜","1090*460*1650","台",3,"全钢结构，外壳体全部采用1.0mm的冷轧钢板，柜体底座采用1.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。锁具：配备符合GA/T 73《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。                                                                              \n"]
[3,"防爆柜","1090*460*1650","台",1,"全钢结构，外壳体全部采用1.0mm的冷轧钢板，柜体底座采用1.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。锁具：配备符合GA/T 74《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。                                                                              \n"]
[4,"化验室"]
[5,"边台","4500*750*800","台",1,"钢木结构，1、台面：采用具有防酸、防碱、耐腐蚀性能的12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。防止液体侵蚀柜体。具有耐强酸强碱、耐化学溶剂腐蚀性，抗强冲击，无毒，不变形，硬度高，不易损坏，经久耐用。\n2、主框架、架边、前后梁：采用60*40*1.0mm方钢组成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。\n3、柜体：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。四边倒角圆滑处理。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室 这个特殊的工作环境使用, 实验台承重≥300Kg/m2。\n4、门、抽屉面板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。\n5、层板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。\n6、背板：采用9mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。\n7、铰链：采用标致铰链，防腐蚀，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准，经久耐用。\n8、滑轨：采用优质三节式滚珠静音滑轨；达到国际五金行业标准，耐腐蚀、承重、经久耐用。表面经过酸洗磷化处理后在进行环氧树脂高压静电粉沐喷涂，可承载25kg，开合平稳，承重力强。"]
[6,"中央台","8000*1500*800","台",1]
[7,"试剂架","6300*350*800","台",1,"钢玻结构，1、立柱: 主框架采用钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂、高温固化采用高强尼龙件连接组装，不生锈，抗酸碱，耐腐蚀，承重力强。\n2、支撑翼：1.0mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。\n3、平衡板：1.0mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。\n4、层板：采用10mm厚单面磨砂玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度。 "]
[8,"水槽+水龙头","实验室专用","套",2,"御家品牌。水槽：边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面 的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP 存水器，防止虹吸现象。 \n材质：采用高密度 PP 新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 \n厚度：根据强度要求设计厚度为 5mm-8mm。 水龙头：主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm 管径的 H63 铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63 铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm 管径的 H63 铜管制造，可 360°旋转。涂层: 高 亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关 50 万次,静态最大耐压 10 bar，符合 GB18145-2014 标准，开关旋钮: 高密度 PP,人体工学设计,手感舒适。 "]
[9,"洗眼器","实验室专用","套",2,"御家品牌。主体:加厚铜质 H59-1；\n洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼 睛。\n莲蓬头护罩：Φ70 橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。"]
[10,"滴水架","实验室专用","套",2,"御家品牌。PP材质 27棒"]
[11,"万向抽气罩",null,"套",2,"PP材质，1、关节:高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。\n2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。\n3、关节松紧选钮：高密度PP制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。\n4、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。\n5、杯形集气罩：直径375mm/200mm，高密度PP制成。\n6、伸缩导管：直径75mmPVC。"]
[12,"通风柜","1500*850*2350","台",1,"全钢结构、含250风机一台、250管道2米、250弯头2个、三通、直接等  外壳：采用1.0mm 优质镀锌板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。\n内壳：采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂实验室用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。\n日光灯：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 30W 日光灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。\n通风柜工作深度：从下通风板后缘量至导流板前缘，其台面之工作深度在650mm(含)以上。通风柜内部左右侧面内衬板上应具有维修门通口设计，以方便维修及系统管线配置。通风柜所有电气部件，如插座、照明、开关均不暴露于柜内操作区内，以防止被腐蚀的危险。"]
[13,"边台","3600*750*800","台",1,"钢木结构，12.7mm实心理化板台面，钢架:40*60*1.0,柜体：18mm三聚氰胺板，同上边台"]
[14,"水槽+水龙头","实验室专用","套",1,"御家品牌。水槽：边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面 的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP 存水器，防止虹吸现象。 \n材质：采用高密度 PP 新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 \n厚度：根据强度要求设计厚度为 5mm-8mm。 水龙头：主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm 管径的 H63 铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63 铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm 管径的 H63 铜管制造，可 360°旋转。涂层: 高 亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关 50 万次,静态最大耐压 10 bar，符合 GB18145-2014 标准，开关旋钮: 高密度 PP,人体工学设计,手感舒适。 "]
[15,"滴水架","实验室专用","套",1,"御家品牌。PP材质 27棒"]
[16,"器皿柜","900*450*1800","台",3,"御家品牌。PP材质，1、柜体：采用8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n2、门面板：采用8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n3、层板：采用8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n4、背板：采用7.8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n5、铰链：采用PP材质\n6、拉手：采用PP材质"]
[17,"升降小圆凳","实验室专用","张",6]
[null,"高温室"]
[18,"高温台","5000*750*800","台",1,"钢木结构，大理石台面2、主框架、架边、前后梁：采用60*40*1.0mm方钢组成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。\n3、柜体：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。四边倒角圆滑处理。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室 这个特殊的工作环境使用, 实验台承重≥300Kg/m2。\n4、门、抽屉面板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。\n5、层板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。\n6、背板：采用9mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。\n7、铰链：采用标致铰链，防腐蚀，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准，经久耐用。\n8、滑轨：采用优质三节式滚珠静音滑轨；达到国际五金行业标准，耐腐蚀、承重、经久耐用。表面经过酸洗磷化处理后在进行环氧树脂高压静电粉沐喷涂，可承载25kg，开合平稳，承重力强。"]
[null,"样品存放区"]
[19,"样品柜","900*450*1800","台",4,"PP材质，1、柜体：采用8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n2、门面板：采用8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n3、层板：采用8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n4、背板：采用7.8mm厚PP材质制作，耐酸碱性能优异。经CNC精确裁切加工后，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。\n5、铰链：采用PP材质\n6、拉手：采用PP材质"]
[20,"边台","2000*750*800","台",1,"钢木结构，12.7mm实心理化板台面，钢架:40*60*1.0,柜体：18mm三聚氰胺板，同上边台"]
[null,"精密仪器室"]
[21,"仪器台","6000*900*800","台",1,"钢木结构，12.7mm实心理化板台面，钢架:40*60*1.0,柜体：18mm三聚氰胺板，同上边台"]
[null,"无菌室准备间"]
[22,"水槽台","900*750*800","台",1,"御家品牌。钢木结构，12.7mm实心理化板台面，钢架:40*60*1.0,柜体：18mm三聚氰胺板，同上边台"]
[23,"水槽+三联龙头","实验室专用","套",1,"水槽：边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面 的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP 存水器，防止虹吸现象。 \n材质：采用高密度 PP 新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 \n厚度：根据强度要求设计厚度为 5mm-8mm。 水龙头：主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm 管径的 H63 铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63 铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm 管径的 H63 铜管制造，可 360°旋转。涂层: 高 亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关 50 万次,静态最大耐压 10 bar，符合 GB18145-2014 标准，开关旋钮: 高密度 PP,人体工学设计,手感舒适。 "]
[24,"更衣柜","1500*450*1800","台",1,"全钢结构，1、柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。\n2、门面板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。\n3、层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。\n4、背板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。"]
[null,"无菌室操作间"]
[25,"不锈钢边台","1200*750*800","台",1,"304不锈钢材质，台面采用304不锈钢材质，内有18mm三聚氰胺板支撑，框架台：采用40*60*1.0不锈钢"]
[26,"边台","2000*750*800","台",1,"钢木结构，12.7mm实心理化板台面，钢架:40*60*1.0,柜体：18mm三聚氰胺板，同上边台"]
[27,"无菌操作台","品牌：苏州净化，型号：SW-CJ-2F，双人双面","台",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}